MRC 项目手册（最终版）

1. 项目目标

本项目用于对 MRC 分辨力板图像进行自动分析，完成以下核心任务：

- 自动测角并摆正图像（对齐）

- 自动检测并编号 10x10 共 100 个矩形单元

- 针对每组第 1 个矩形（rect_id=1）做波峰/波谷灰度计算

- 输出结构化结果表（Excel）和结果曲线图（含 0.03 基准线）

- 根据“每组明暗线条总数 n 标准表”自动标记异常组，并在曲线中用空心点突出显示

2. 当前代码文件职责

MRC_final.py（唯一主程序）

这是最终整合后的主文件，已合并原先ocr、GBA1、bofeng三部分功能：

- OCR/对齐模块功能

  - 提取结构掩膜

  - 测量边角方向

  - 自动旋转摆正并做校验

- GBA1/检测编号模块功能

  - 检测矩形候选

  - 映射到 10x10 网格

  - 输出每个矩形的组号-序号标签（如13-1）

- BoFeng/灰度计算模块功能

  - 对每组第一个矩形提取灰度剖面

  - 检测波峰波谷

  - 计算结果值：C = (P - V) / (P + V)（逐对计算后取均值）

  - 按用户给定明暗线条标准表（n）判断异常并标注

资源文件（运行必需）

- mrc_test.png：测试输入图像（可替换）

- 映射表.xlsx：10x10 网格映射表（用于编号）

3. 项目主流程（端到端）

- 读图

  - 读取输入图像（支持中文路径）

- 自动摆正

  - 提取中心结构，估计倾角，旋转校正并迭代微调

- 矩形检测与编号

  - 检测候选矩形

  - 映射到 100 个标准位置并生成group_id-rect_id

- 每组第1矩形计算

  - 取rect_id=1

  - 在 ROI 灰度剖面上找波峰波谷

  - 计算每组C_mean

  - 统计线条总数stripe_n = 峰数 + 谷数

- 异常判定

  - 与标准表期望n比较（当前默认不允许偏差）

  - 实测 n != 期望 n判为异常

- 结果输出

  - 保存图像结果、Excel 结果表、曲线图

4. 输出结果说明（简化命名版）

以输入mrc_test.png为例，输出到result/：

- mrc_test_a.png：摆正图

- mrc_test_labels.png：矩形编号图

- mrc_test_ov.png：总览图

- mrc_test_gray.png：灰度预览

- mrc_test_soft.png：低增强灰度图（便于看明暗条数）

- mrc_test_bw.png：0/1 亮暗二值图

- mrc_test_res.xlsx：每组第1矩形的计算结果表

- mrc_test_curve.png：每组结果曲线图（含 0.03 基准线与异常空心点）

5. 结果表字段含义（*_res.xlsx）

- group_id：组号（1~25）

- label：矩形标签（如13-1）

- peak_gray_values：峰灰度值序列

- valley_gray_values：谷灰度值序列

- valid_pair_count：有效峰谷对数

- stripe_count_n：实测明暗线条总数（峰数+谷数）

- expected_stripe_count_n：标准表期望线条总数

- is_abnormal：异常标记（0 正常，1 异常）

- result_c_mean：最终计算结果（组内均值）

6. 曲线图含义（*_curve.png）

- 蓝色曲线/点：各组result_c_mean

- 红色粗虚线：标准线0.03

- 红色空心点：异常组（线条数不匹配）

该图用于同时观察：

- 指标随组号的变化趋势

- 与基准值 0.03 的关系

- 异常组位置（便于快速定位复核）

7. 项目意义

本项目将人工判读流程自动化，减少主观误差，提高处理效率和可追溯性：

- 客观性：统一公式与统一阈值，减少人为波动

- 可重复性：同一输入可稳定复现同一结果

- 可追溯性：图像、表格、曲线三类结果互相印证

- 可工程化：已整合为单一主程序，便于后续维护与扩展

8. 运行方式（推荐）

在项目根目录执行：

python MRC_final.py --input mrc_test.png --output result --mapping 映射表.xlsx

常用参数：

- --target 0.03：曲线标准线（默认 0.03）

- --expected-pairs "1:7,2:7,...,25:19"：覆盖默认标准表（可选）

- --pair-tol 0：条数容差（默认 0，不允许偏差）