================================================================================

MRC_550 算法说明

================================================================================

文件：MRC_550.py

用途：550 图案靶标 MRC 分析（典型 1280×1024 TIF）

独立脚本，不依赖 MRC_final.py，不使用映射表。

--------------------------------------------------------------------------------

一、图案与编号规则

--------------------------------------------------------------------------------

• 25 组，排列为 5 行 × 5 列

• 组号 1→25：从左到右、从上到下

• 每组 4 个矩形（2×2），标号 组号-矩形号，如 1-1 … 25-4

• 共 100 个矩形

• 每组「1 号矩形」用于剖面条纹分析

• 四角调试验证固定取：1-1、5-1、21-1、25-1

--------------------------------------------------------------------------------

二、总体流程（单张图）

--------------------------------------------------------------------------------

读图

↓

[1] 小角度倾角校正（可选微旋转，<0.6° 则不转）

↓

[2] 可选 90° 定向（--orient，默认关闭）

↓

[3] 掩膜 → 轮廓 → 矩形候选

↓

[4] 核心场锁定（10 行 × 10 列）→ 大外框 → 100 槽位 → 编号

↓

[5] 25 组 1 号矩形剖面 → 条纹数 / C_mean → 异常判定

↓

[6] 最小可分辨组号 + 输出文件

--------------------------------------------------------------------------------

三、[1] 倾角校正

--------------------------------------------------------------------------------

目的：纠正拍摄时整体轻微倾斜。

步骤：

1. 颜色不变掩膜 + 轮廓，得到候选矩形外接点

2. 凸包 + minAreaRect 估计整体倾斜角

3. 倾角 < 0.6° → 不旋转（避免裁切靶标）

4. 否则扩边旋转、迭代验证残角，裁回原尺寸

说明：550 默认不做「矩形网格二次微旋转」。

--------------------------------------------------------------------------------

四、[3] 矩形检测

--------------------------------------------------------------------------------

掩膜 _build_color_invariant_mask：

• LAB 色度 Otsu

• 必要时叠加灰度 TopHat 自适应阈值

• 开运算(k=5) 分离粘连，闭运算填小孔

轮廓筛选：

• 最小面积、最大长宽比过滤

• 过大粘连轮廓沿长轴拆成 2 块

输出：约 100+ 候选 RectInfo（含 bbox、center、area、rotated_box）

--------------------------------------------------------------------------------

五、[4] 核心场与编号（算法关键）

--------------------------------------------------------------------------------

问题：候选常含 120 个左右，下方无条纹区域有误检；若简单均分 10 行，

外框会偏下，后几组编号全错。

5.1 面积内点筛选

去掉面积/长宽比明显异常的轮廓。

5.2 物理行聚类

• Y 大间隙(≈45px) → 切组带

• Y 小间隙(≈26px) → 切每组内 2 条子行

• 合并 ≤4 点的碎片行

5.3 条纹强度过滤

每行矩形内灰度「行方向标准差」中位数作为条纹强度；

明显低于参考值(75 分位×42%) 的行视为无条纹区，剔除。

5.4 选定 10 行窗口

在物理行上滑动窗口取连续 10 行，评分：

• 每行接近 10 个矩形

• 行间距均匀

• 无条纹行重罚

同分取更靠上的窗口（保留完整靶标顶部）。

5.5 每行保留 10 个矩形

按 X 排序，选间距最均匀的连续 10 个。

5.6 估计大外框 _estimate_field_bounds

• 10 行各自 fitLine，取各行 X min/max 的中位数定左右

• 首末行定上下，按行/列间距外扩约半格

• 10 列再收紧上下界

• 两遍迭代：粗估 → 剔框外 → 再估

5.7 100 槽位均匀网格

大外框内：5×5 组 × 每组 2×2 子格 = 100 个理论中心点。

5.8 贪心一对一匹配

候选矩形按距离最近匹配槽位，得到 label / group_id / rect_id。

可视化（*_labels）：

• 黄色框 = 100 矩形大外框

• 青色线 = 10 行延长线

• 红色标注 = 组号-矩形号

--------------------------------------------------------------------------------

六、[5] 剖面分析与 MRC 判定

--------------------------------------------------------------------------------

对每组 1 号矩形（25 个）：

1. ROI：矩形 bbox，仅向右扩展 profile_roi_pad 列

2. 取 ROI 内「行方向方差最大」的一行作为剖面

3. 高斯平滑(σ=1.5) 后数波峰 + 波谷 → stripe_n

4. 与 550 预期条纹表比较 → is_abnormal

5. 波峰/波谷配对算 Michelson 对比度 C_mean

550 预期条纹数（rect1 波峰+波谷总数）：

组 1–3:7  4–6:9  7–9:11  10–11:13  12–13:15  14–15:17

16:19  17–18:21  19:23  20:25  21–22:27  23:29  24–25:31

最小可分辨组号：

满足 C_mean > 阈值(默认 0.03) 且 is_abnormal == 0 的最大组号。

--------------------------------------------------------------------------------

七、[2] 可选 90° 定向（--orient）

--------------------------------------------------------------------------------

对 0°/90°/180°/270° 分别编号并统计各组 rect1 条纹与预期表偏差；

选偏差最小的方向。若 0° 与最优差距 ≤20，优先保持 0°。

输入图已摆正时无需开启。

--------------------------------------------------------------------------------

八、输出文件

--------------------------------------------------------------------------------

每张图：

*_a          倾角校正图

*_labels     编号 + 外框 + 行线

*_corner_debug  四角 1-1/5-1/21-1/25-1 条纹数

*_ov         四宫格概览

*_res.xlsx   25 组剖面数据

*_curve.png  C_mean 曲线

*_summary.json  最小组号

批量（≥2 张）：

min_group_distribution.png

JSON：batch_min_resolvable_group_id（众数，并列取较小）

--------------------------------------------------------------------------------

九、命令行

--------------------------------------------------------------------------------

python MRC_550.py --input-dir <文件夹> --output <输出目录>

python MRC_550.py --input <单张图> --output <输出目录>

常用参数：

--target 0.03          C_mean 阈值

--pair-tol 0           条纹数容差

--profile-roi-pad 2    剖面 ROI 向右扩列数

--orient               开启 90° 定向（默认关）

--------------------------------------------------------------------------------

十、代码模块对应（MRC550Processor）

--------------------------------------------------------------------------------

倾角校正     _collect_outer_boundary_points / _measure_side_angle

_refine_rotation_with_verification

掩膜轮廓     _build_color_invariant_mask / _collect_rect_candidates_from_mask

_expand_merged_candidates

核心场       _build_physical_row_groups / _select_core_field_rows

_resolve_field_geometry / _estimate_field_bounds

编号         _build_field_slot_grid / _assign_rects_to_grid

_assign_labels_5x5_grid

剖面 MRC     _extract_profile_metrics / _attach_abnormal_flags

_pick_min_resolvable_group

主入口       process_image

批量         collect_images / run_batch_distribution_mode

================================================================================